## Sheet1
Idx | Description | Belong to | Priority | Solution | Risk | Plan | Status
1 | 加载PCR后，slot8，slot11锁定无法使用，需要修改底层解锁 | SW | 1 | 找到protocol analyze 报错信息，跳过限制。如果使用HTTP API，不需要关注protocol的报错，给出HTTP API可用的python demo。初步测试没问题，完成测试Demo | middle | 10.16-10.19 | Done
2 | 和NY沟通用redoc生成html接口文件。 | SW | 1 |  | low | 10.16-10.19 | Done
3 | 修改后的image需要打包并协助客户更新 | SW | 1 | 已编译可烧录的镜像包，测试OK | high | 10.16-10.20 | Done
4 | door switch API。 | SW | 1 | 重新输出可用的API | high | 10.23-10.27 | Done
5 | run_profile - fail | SW | 2 | 通过run_id方式调用，已验证 | high | 10.23-10.27 | Done
6 | 加载PCR后移动路径规划，确保不撞PCR | SW | 2 | 验证路径无碰撞 | middle | 10.16-10.19 | Done
7 | 左右pipette丢弃针管到新的垃圾篓，已经完成，重新标注API | SW | 2 | API可用,还是原来API | low |  | Done
8 | 吸液吐液的前导气封，后导气封。 | SW | 2 | 需要沟通详细需求，完成参数可配置，已在transfer_liquid.py里实现 | high | 10.16-10.19 | Done
9 | Left mount: P300M Right mount: P20S (Use P300M to calibrate PCR Labware) | SW | 2 | 当前PCRlabware校准正在调试 |  |  | Ongoing
10 | return tip 以及针管复用 | SW | 2 | HTTP API是支持的, API方法封装，增加return_tip 方法 | low | 10.30-10.31 | Done
11 | 一吸多喷 API验证 | SW | 3 | HTTP API是支持的, API方法封装，喷的容量本身可有参数控制 | low | 10.30-10.31 | Done
12 | mix liquid API。 | SW | 3 | HTTP API是支持的, API方法封装,增加mix_liquid 方法 | low | 10.30-10.31 | Done
13
14
15
16
17